## 表1
询价通知书
项目名称： |  | 深圳北医康复医院磁控胶囊式内窥镜系统采购项目
采购单位： |  | 深圳北医康复医院 | 报价公司
项目联系人及联系方式： |  | 杨老师17727920912 | 项目联系人及联系方式：
采购资格要求： （未按要求提供的报价属于无效） |  | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.供应商应为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照； 3.供应商如为生产厂家，须提供有效的医疗器械生产许可证；如为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证； 4.所投产品应具备有效的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；
序号 | 货物名称/服务内容 | 规格参数/服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 磁控胶囊式内窥镜系统 | 1.本次采购磁控胶囊式内窥镜系统1套，采用租赁形式。设备应满足体检中心无痛胃肠检查、消化道早癌筛查、特殊人群胃肠评估、不明原因消化道出血定位、健康管理与慢病随访等重点业务场景的需求。 2.功能要求：无创完成胃、小肠等全消化道检查，满足小肠疾病筛查诊断；高清连续拍摄消化道图像，支持图像回放、病灶标记、测量及报告编辑；续航稳定，确保全程不间断采集，数据加密存储，保障隐私安全；可与医院HIS、PACS系统对接，实现数据传输与电子化存档；操作简便，具备低电量、信号异常等安全提示功能 3.性能需求：胶囊内窥镜应具备磁控导航功能，支持医生主动控制胶囊在胃腔内的运动轨迹与拍摄角度，确保关键部位（如胃底、胃角、贲门等）的充分观察；单次检查有效工作时间不少于8小时，满足全小肠通过及胃部重点区域反复观察的需求，并配备实时定位追踪系统，准确记录病变位置；具备全自动+手动双模式磁控功能，双磁头控制，操作简便； 4.胶囊直径≤13mm，长度≤30mm，胶囊视角≥145°，景深 0~35mm；胃部高速拍摄及智能变频模式，最高可达8fps，自动感知胶囊运动速度，运动过快时自动调高帧率；具备智能阅片辅助功能软件，支持重点病变图片提醒、冗余图片筛除，提升阅片效率；支持5G远程操作阅片及远程会诊功能；能结合磁场测量，胶囊姿态实时显示。 4.配置需求： 磁控设备1套； 可视图像记录仪1套，稳定接收并存储检查数据，具备数据安全保护功能：最大可以保留5个病例 专用图像处理工作站及诊断软件1套，支持病例管理与报告打印； 检查床1套； 操作台（含摇杆）1套； 配套充电、固定及辅助耗材； 计算机（含显示屏）1套 | 1 | 套/年 | 预算50000 | 预算50000 | 租赁形式
合计（含税）：50000元
商务要求： 一、交货与安装要求 交货地点：采购人指定地点。 交货时间：合同签订后30日历天内完成交付、安装、调试并达到验收标准。 供应商负责设备的运输、装卸、安装、调试等全部工作，相关费用已包含在租赁报价中，采购人不再另行支付。 租赁期内，设备所有权归供应商所有，采购人仅享有使用权。 二、验收要求 设备运抵现场后，由采购人和供应商共同开箱验收，确认设备型号、数量、配件及技术资料等与合同一致。 设备安装调试完成后，由采购人组织验收，验收标准以本通知书技术需求及供应商响应承诺为准。 验收合格后签署《验收报告》，验收合格之日视为设备正式交付日，租赁期及保修期自该日起计算（即生效日期自验收之日起）。 三、租赁期与售后服务要求 租赁期：自验收合格之日起1年。 保修期：租赁期内，设备整机免费保修期，保修期自验收合格之日起计算。 保修期内，供应商应提供免费维修服务，包括零部件更换、软件升级等，所有费用由供应商承担（人为损坏除外）。 供应商应提供7×24小时技术响应服务，接到故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场处理；若72小时内无法修复，供应商应提供备用设备或采取其他措施保障采购人正常使用，相关费用由供应商承担。 供应商应提供设备操作培训服务，确保采购人操作人员能够熟练使用设备。 四、付款方式 租金支付方式：设备验收合格后，供应商提交全额合法发票，采购人在60天内支付全额租金。 五、知识产权与数据安全 供应商应保证所供设备不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权纠纷，由供应商承担全部法律责任及赔偿。 设备应具备数据加密存储功能，保障患者隐私安全，符合国家相关数据安全法规要求。 如需连接医院信息系统，供应商应承诺免费开放数据接口并提供技术支持，承担接口开发及对接产生的全部费用。 六、租赁期满处置 租赁期满后，双方可协商以下方式之一处理： 采购人按合同价格续租； 设备由供应商收回，采购人配合退还； 采购人按残值价格购买（具体金额另行约定）。