## 表1
询价通知书
项目名称： |  | 关于深圳北医康复医院GE钼靶设备移机服务采购的请示
采购单位： |  | 深圳北医康复医院 | 报价公司
项目联系人及联系方式： |  | 杨老师17727920912 | 项目联系人及联系方式：
采购资格要求： （未按要求提供的报价属于无效） |  | 1.供应商应为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照； 2.供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供近三年内至少一项（2023年1月至今）承接过的类似大型医疗设备（要求是GE品牌或者X射线类设备）移机服务业绩证明（提供合同复印件或中标通知书）；
序号 | 货物名称/服务内容 | 规格参数/服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | GE ESSENTIAL 2D钼靶设备移机服务 | 1.设备概况：GE ESSENTIAL 2D钼靶设备一台（设备编号：082403160097，安装日期：2018年2月7日）。移出场地：深圳平安粤海门诊部五层（需吊装）；移进场地：深圳北医康复医院二层。 2.服务范围： （1）项目管理：供应商须配备具有同类项目经验的项目经理，全程统筹管理移机项目，包括前期准备、工程师调度、移机过程技术把控、移机后调试校准、设备交接等全流程管理； （2）新机房规划与设计：供应商须配合采购人及新院区进行机房与新操作间的规划与布线设计，提供专业场地准备建议（包括但不限于电源容量、配电要求、承重、环境温湿度控制、射线防护等）； （3）拆机与包装：对设备主机（含钼靶球管、发生器、C型臂支架、探测器等核心部件）、操作台、工作站及相关附件进行专业拆卸，并做好防水、防尘、防震、防撞包装，确保运输过程中设备安全； （4）吊装与运输：负责设备从深圳平安粤海门诊部五层机房的吊装作业（供应商须提供详细的吊装方案及安全措施），以及安全运输至深圳北医康复医院二层指定位置，运输过程中应采取必要的减震、固定措施； （5）安装与调试：在新机房完成设备的就位、安装、连接，并按照GE原厂新装设备标准进行系统调试和图像质量校准，确保设备运行参数和图像质量达到临床诊断标准； （6）移机服务报告：移机完成后7个工作日内，供应商须提供详细的移机服务全方位总结报告，包括拆机记录、运输记录、安装调试记录、图像质量验证报告等。 3.责任与风险： （1）供应商对移机全过程中的设备安全承担全部责任。如因操作不当造成设备任何部件损坏、丢失或性能下降，供应商应负责免费维修或更换，更换的配件须为原厂认证的全新配件，并承担由此产生的全部费用； （2）移机后设备的图像质量、功能性能应不低于移机前的水平； （3）若因供应商原因导致设备无法恢复至正常使用状态，供应商应承担由此给采购人造成的全部直接及间接损失； （4）供应商报价应包含移机过程中可能发生的全部费用，包括但不限于人工费、吊装费、运输费、保险费、调试工具费、税费等，采购人不再支付任何额外费用； （5）本项目报价不含拆墙、补墙等基建费用，以及移机过程中因设备原有故障修复产生的备件费用。上述费用如发生，由采购人与供应商另行协商。 4.工期要求：自采购人通知停机移机之日起，供应商须在5个日历日内完成全部拆机、吊装、运输、安装、调试及图像质量校准工作，并交付采购人验收使用（因不可抗力或采购人原因导致的延误除外）。 | 1 | 项 | 预算28000 | 预算28000 | 移机服务
合计（含税）：28000元
商务要求： 一、移机与安装要求 移机地点：移出场地为深圳平安粤海门诊部五层（需吊装），移进场地为深圳北医康复医院二层。 移机时间：合同签订后，具体移机时间以采购人书面通知为准，供应商应在收到通知后3个工作日内响应并进场。 供应商负责设备的拆机、吊装、运输、装卸、安装、调试、检测、检查、检验等全部工作，相关费用已包含在报价中，采购人不再另行支付。 供应商应自行踏勘现场，充分了解移机路径、场地条件、吊装环境等，因踏勘不足导致的风险由供应商自行承担。 二、验收要求 设备运抵新场地后，由采购人和供应商共同开箱验收，确认设备及配件齐全、无外观损伤。 设备安装调试完成后，由采购人组织验收，验收标准以本通知书技术需求及供应商响应承诺为准，重点验证图像质量是否达到临床诊断标准、设备功能是否完整。 验收合格后签署《移机验收报告》，验收合格之日视为设备正式交付日。 三、售后服务要求 因移机原因导致的任何设备故障，供应商应提供免费维修服务，包括零部件更换、软件调试等，所有费用由供应商承担。 供应商应提供7×24小时技术响应服务，接到故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场处理；若72小时内无法修复，供应商应提供替代方案或承担相应责任。 四、付款方式 移机服务费支付方式：设备移机完成并验收合格后，供应商提交全额合法发票，采购人在30个工作日内支付合同总金额的95%，余下5%作为质保金，质保期满（验收合格之日起6个月）且无质量问题后无息付清。 五、知识产权与数据安全 供应商应保证服务过程中不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权纠纷，由供应商承担全部法律责任及赔偿。 供应商在移机过程中接触到的采购人设备数据、患者信息等，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。 六、移机前后设备状态确认及责任条款 （1）移机前设备状态确认： 移机工作开始前，由采购人（甲方）与成交供应商（乙方）共同对拟移机设备进行开机检测与状态评估。双方应逐项记录设备当前的功能运行状态、图像质量参数、系统软件版本及各项性能指标，形成《设备移机前状态确认报告》，并由双方授权代表签字确认。该报告将作为移机后设备恢复状态的基准依据。 （2）移机后设备状态复核： 移机、安装、调试工作全部完成后，由采购人（甲方）与成交供应商（乙方）按照移机前签字确认的《设备移机前状态确认报告》中所列各项参数，共同对设备进行逐项检测与复核，形成《设备移机后状态复核报告》，并由双方授权代表签字确认。 （3）参数恢复及维修责任： 若移机后设备经检测，存在任何参数不达标、功能缺失、图像质量下降或运行异常等情形（对比移机前双方确认的状态），无论具体故障部件为何，成交供应商（乙方）均须无条件、无偿进行维修、调试或更换零部件，直至设备各项参数及功能状态全面恢复至移机前双方确认的水平。由此产生的全部费用（包括但不限于人工费、零部件费、运输费、调试费等）均由供应商承担，采购人不再支付任何额外费用。 （4）设备损坏赔偿： 若因供应商原因（包括但不限于拆机不当、包装防护不足、吊装操作失误、运输过程中发生碰撞或颠簸、安装调试错误等）导致设备任何部件发生物理损坏、功能永久性丧失或整机报废的，供应商应按照设备实际损失价值向采购人进行全额赔偿。赔偿标准参照该设备当前市场重置价值或经第三方评估机构评估的价值执行，赔偿金额不设上限。供应商应在事故发生后7个工作日内与采购人协商确定赔偿方案，并完成赔偿支付。 （5）拒不履责的处理： 若供应商无法将设备恢复至移机前状态，或拒绝履行上述维修及赔偿义务的，采购人有权：①不予支付任何移机服务费用，已支付的供应商应无条件退还；②另行委托第三方进行维修或赔偿处置，因此产生的全部费用由供应商承担；③依法追究供应商的法律责任。 （6）签署确认： 上述《设备移机前状态确认报告》和《设备移机后状态复核报告》经双方签字确认后，作为合同的重要组成部分，具有同等法律效力。